附件：
在线多参数分析仪（浊度、余氯、PH）技术参数要求
	用途：用于二次供水和管网泵站的余氯、浊度、pH和温度的测量、显示和传输。

	[bookmark: _GoBack]技术参数：
(1)*测量原理：
余氯：采用恒电压法测量原理，三电极结构（工作电极、对电极和参比电极），并集成 pH 玻璃电极与 PT100 温度电极，解决复杂工况下余氯测量的 pH 与温度补偿；
浊度：90度散射比浊法；光源采用暖白光 LED（色温 3200 K），基于 90°散射原理测量水中浊度，符合 EPA-180.1 标准；
pH：电化学法；
温度：PT100；

	(2)*测量范围：  
余氯：0 ~ 5 mg/L；
浊度：0 ~ 40 NTU；
pH： 2.00 ~ 12.00 ；
温度：-5 ℃ ~ 65  ℃；

	(3)*准确度：
余氯：±0.01 ppm或±2%读值，取其大者；
浊度：±0.01NTU或±2%读值，取其大者；
pH：±0.02；
温度：1%；

	(4)*测量下限：
余氯：0.01 mg/L；
浊度：0.001 NTU；
pH：0.01

	(5)测量间隔：余氯、浊度、pH、温度连续测量；

	(6)重复性：
余氯：±2%；
浊度：±1%；
pH：±2%；
温度：0.5℃

	(7)显示分辨率：
余氯：0.01 mg/L 
浊度：0.001NTU；
pH：0.01；
温度：0.01 ℃；

	(8)响应时间：
电化学电极（pH）T90响应时间＜30sec；
余氯电极T90响应时间＜180sec；
温度电极响应时间<30sec；

	(9)*校准方法：
余氯校准：出厂已经校准，使用默认曲线，如有需要可进行单点或两点校准；
浊度校准：支持低中高单点或两点或三点校准，0-0.1NTU低点校准、5-10NTU中点校准、20-40NTU高点校准；
pH校准：单点校准、两点校准、三点校准；
电导率校准：单点校准；
ORP校准：单点校准；

	(10)测量间隔：余氯、浊度、pH、ORP、电导率、温度连续测量；

	(11)*样品要求：氯、浊度模块流量调节范围：≥470 mL/min ；

	(12)仪器入口压力：0.05 ~ 0.25Mpa

	(13)存储容量：内置64Mbit ，可储存多达100万条数据/事件记录；

	(14)工作温度：0 ℃ ~ 45 ℃；

	(15)存储温度：
仪器：-20℃至+55℃；

	(16)相对湿度：5 % ~ 95 %（无冷凝）；

	(17)*显示：触摸屏，支持中文操作界面，及更好的历史数据显示界面；语言：中文；

	(18)输出：
数字输出：支持Modbus RTU协议；余氯/二氧化氯、pH、ORP、浊度、温度各一路RS485输出
模拟输出：余氯/二氧化氯、pH、ORP、浊度、温度各一路4-20 mA输出；

	(19)电源需求：（220±20）VAC/50 Hz；

	(20)尺寸：长宽高不大于751mm × 451mm × 231mm；



